| BỘ Y TẾ _____ Số: 1616/QĐ-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19.

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19”.

Điều 2. Giao cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức có năng lực được chỉ định khác xây dựng quy trình, tổ chức đánh giá, thử nghiệm Bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật tại hướng dẫn này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Văn phòng Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử BYT; - Lưu: VT, TB-CT (2b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Quốc Cường |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

(Ban hành kèm quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Giới thiệu chung

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid 19 là phương tiện phòng hộ cá nhân để bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần người bệnh. Phương tiện phòng hộ cá nhân cũng được sử dụng để bảo vệ người bệnh không bi nhiễm các vi sinh vật thường trú và vãng lai từ nhân viên y tế và môi trường trong bệnh viện hoặc hạn chế phát tán các mầm bệnh ra ngoài môi trường. Việc mang phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 là một trong các biện pháp quan trọng trong phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Nhiều tổ chức về an toàn trên thế giới đã công bố hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong môi trường y tế. Tài liệu này dựa trên hướng dẫn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ (ANSI) và Hiệp hội vì sự tiến bộ của Thiết bị y tế (AAMI): ANSI/AAMI PB 70:2012 mô tả hiệu suất rào cản chất lỏng và phân loại áo choàng phẫu thuật và cách ly để sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Đối với các sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn khác thì tham khảo “bảng tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản của hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quốc tế khác” tại bảng 3.

Phương tiện phòng hộ cá nhân được quy định trong Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 là một trong các phương tiện phòng hộ cá nhân với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trong phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này nhằm mục đích: (1) Hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19; (2) Hướng dẫn về phân loại bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19; (3) Hướng dẫn lựa chọn Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 trong công tác chuyên môn. Hướng dẫn sẽ được bổ sung, sửa đổi khi có thêm dữ liệu.

Các đơn vị sản xuất, cung cấp bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 áp dụng hướng dẫn này để thực hiện đánh giá, phân loại cấp độ bảo vệ, in nhãn sản phẩm. Việc đánh giá, phân loại cấp độ bảo vệ, in nhãn sản phẩm phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ năng lực được Bộ Y tế chỉ định hoặc có tài liệu hợp pháp theo quy định để chứng minh việc đáp ứng theo các tiêu chí kỹ thuật được quy định trong hướng dẫn này.

Các đơn vị sử dụng áp dụng hướng dẫn để lựa chọn Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

2. Tài liệu viện dẫn

Hướng dẫn này được xây dựng, viện dẫn dựa trên các tiêu chuẩn phổ biến sau:

- Tiêu chuẩn ANSI AAMI PB 70:2012 Hiệu suất rào cản chất lỏng và phân loại quần áo bảo hộ và khăn trải dự định sử dụng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe (Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities).

- Tiêu chuẩn ISO 22609 Quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân truyền nhiễm - Khẩu trang y tế - Phương pháp thử khả năng chống thâm nhập của máu tổng hợp.

- Tiêu chuẩn ASTM F1670/F1671 M-13 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn về tính kháng xâm nhập của vật liệu quần áo bảo hộ đối với mầm bệnh truyền qua máu, sử dụng hệ thống xét nghiệm xâm nhập thể thực khuẩn Phi-X174 (Phi-X174 Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood-Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System1).

- Tiêu chuẩn EN 14126 Bộ quần áo bảo hộ -Yêu cầu về hiệu suất và phương pháp thử đối với quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân lây nhiễm (Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents).

- Tiêu chuẩn AAMI TIR 11:2005 Lựa chọn và sử dụng quần áo bảo hộ và khăn trải phẫu thuật trong các cơ sở y tế.

- Tiêu chuẩn BS EN 13795-3:2019 Khăn trải, trang phục bảo hộ cách ly dùng trong y tế phẫu thuật và trang phục sạch không khí sử dụng cho bệnh nhân, đội ngũ lâm sàng và trang thiết bị - Phần 3: Yêu cầu hiệu năng và các mức hiệu năng.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần.

- Tiêu chuẩn EN 166/2002 Thiết bị bảo vệ mắt - Yêu cầu kỹ thuật (Personal eye protection - Specifications).

- Danh mục các thiết bị bảo vệ cá nhân của WHO về kiểm soát nhiễm trùng và phòng ngừa (WHO list of Personal Protective Equipment for Infection and Prevention Control).

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế thông thường.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

- Tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D; NIOSH-42C FR84.

- Tiêu chuẩn EN 14683:2019 Khẩu trang y tế - Yêu cầu riêng và phương pháp thử (Medical face masks - Requirements and test methods)

- Tiêu chuẩn EN ISO 11737-1.

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này không áp dụng cho bộ trang phục phẫu thuật, tấm trải giường hoặc bộ trang phục phòng hộ cá nhân khác.

4. Định nghĩa

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, bao gồm: thành phần chính là bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và phụ kiện lựa chọn kèm theo (bao giầy, kính bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế) được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Quy định chung

- Bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và bao giầy được sản xuất từ chất liệu vải không dệt, kháng thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch được chia các cấp độ quy định trong mục 5.2, dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ, các viền chắc chắn, kín khít và không có lỗi ngoại quan.

- Các phụ kiện1 kèm theo phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các mục từ 5.2.3 đến 5.2.6 trong tài liệu này.

5.2. Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

5.2.1. Cấu trúc: Gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và phụ kiện kèm theo (bao giầy, kính bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế).

5.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời)

5.2.2.1. Kiểu dáng, kích thước: Theo thiết kế của từng khung chiều cao, cân nặng.

5.2.2.2. Độ sạch của vi sinh vật (Bioburden - theo EN ISO 11737-1):

Đối với các bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) + bao giầy, phụ kiện sử dụng trong các khu vực cần vô trùng (theo yêu cầu chuyên môn) phải được tiệt trùng, chỉ số bioburden đạt được phải ≤ 30 cfu/g.

________________________

1 Kính bảo hộ, tấm che mặt, khẩu trang, gang tay y tế, bao giày.

5.2.2.3. Yêu cầu hiệu suất rào cản

Yêu cầu kỹ thuật hiệu suất rào cản của bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) + bao giầy được quy định theo 4 cấp độ tại bảng sau:

Bảng 1. Yêu cầu hiệu suất rào cản theo các cấp độ2

| Hiệu suất rào cản | Thử nghiệm | Kết quả | Yêu cầu AQL3 (Alpha=0.5) | Yêu cầu RQL4 (Beta=0.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp độ 1 | AATCC 42 | ≤ 4.5 g | 4% | 20% |
| Cấp độ 2 | AATCC 42 | ≤ 1.0 g | 4% | 20% |
|  | AATCC 127 | ≥ 20 cm | 4% | 20% |
| Cấp độ 3 | AATCC 42 | ≤ 1.0 g | 4% | 20% |
|  | AATCC 127 | ≥ 50 cm | 4% | 20% |
| Cấp độ 4 | ASTM F1671 | Đạt | 4% | 20% |

5.2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với tấm che mặt.

- Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần)

- Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng.

- Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.

5.2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với găng tay y tế: Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần.

5.2.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với kính bảo hộ: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc ANSI Z87 hoặc TCVN 5039:1990.

- Vật liệu: Khung PVC linh hoạt, không gây kích ứng đối với da mặt, mắt kính trong suốt (loại không làm biến dạng hình ảnh). Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 1 lần).

- Trường nhìn: Chống mờ do hơi nước, cung cấp tầm nhìn tốt cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

- Kích thước: Phù hợp với khuôn mặt.

5.2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với khẩu trang

- Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương).

- Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế thông thường hoặc tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

- Khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn theo Quyết định 870/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế.

6. Phân loại cấp độ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Phân loại cấp độ bảo vệ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 được căn cứ theo hiệu suất rào cản của bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời), gồm 4 cấp độ từ thấp đến cao, cụ thể như sau:

_________________

2 Tham chiếu theo phân loại cấp độ tại tiêu chuẩn ANSI AAMI PB 70:2012.

3 AQL: mức chất lượng có thể chấp nhận.

4 RQL: mức chất lượng không chấp nhận.

Bảng 2. Phân loại cấp độ bảo vệ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

| Phân loại cấp độ bảo vệ của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 | Khu vực A (mặt trước) Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1 | Khu vực B (tay áo) Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1 | Khu vực C (mặt sau) Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấp độ 1 | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 1 |
|  | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 1 | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 |
|  | Cấp độ 1 | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4 |
| Cấp độ 2 | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 2 |
|  | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 2 | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 |
|  | Cấp độ 2 | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 | Cấp độ 2, 3 hoặc 4 |
| Cấp độ 3 | Cấp độ 3 hoặc 4 | Cấp độ 3 hoặc 4 | Cấp độ 3 |
|  | Cấp độ 3 hoặc 4 | Cấp độ 3 | Cấp độ 3 hoặc 4 |
|  | Cấp độ 3 | Cấp độ 3 hoặc 4 | Cấp độ 3 hoặc 4 |
| Cấp độ 4 | Cấp độ 4 | Cấp độ 4 | Cấp độ 4 |

Chấp thuận tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản tại hướng dẫn này đối với các tiêu chuẩn khác được quy định tại bảng sau:

Bảng 3. Bảng chấp thuận tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản của bộ trang phục với tiêu chuẩn quốc tế phổ biến khác.

| Hiệu suất rào cản | Tiêu chuẩn EN 14126 (Mục 4.1.4.1) |
| --- | --- |
| Cấp độ 1 | Cấp độ 1 |
| Cấp độ 2 | Cấp độ 2; Cấp độ 3 |
| Cấp độ 3 | Cấp độ 4; Cấp độ 5 |
| Cấp độ 45 | Cấp độ 6 |

7. Yêu cầu về thành phần của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Việc sử dụng Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 phải đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh. Đơn vị sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cần đảm bảo các thành phần như bảng sau:

______________________

5 Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM F1671 và thử nghiệm Phi-X174 được chấp thuận là đạt cấp độ 4

Bảng 4. Yêu cầu về thành phần của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

|  | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 1 | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2 | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3 | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bộ mũ, áo, quần | + | + | + | + |
| Kính bảo hộ | + | +/- | Không | Không |
| Tấm che mặt | Không | +/-* | + | + |
| Găng tay y tế | + | + | + | + |
| Bao giầy | +/- | + | + | + |
| Khẩu trang | Khẩu trang 870 trở lên | Khẩu trang y tế theo TCVN 8389-1:2010 hoặc 83892:2010 | Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 Type I,II,IIR hoặc tương đương | Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 Type I,II,IIR hoặc tương đương |

Ghi chú:

+ : Có.

- : Không.

+/- : Có thể có hoặc không.

*: Nếu có thì không chọn thêm kính bảo hộ.

Lưu ý:

a) Đối với bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3 và 4 thì quy cách của bộ mũ áo quần phải là dạng liền. Bộ trang phục phòng chống dịch covid-19 cấp độ 1 không nhất thiết phải có bao giày.

b) Đơn vị sử dụng chủ động việc quyết định thay thế khẩu trang y tế trong trường hợp khan hiếm khẩu trang N95, FFP2 hoặc tương đương.

8. Hướng dẫn về lựa chọn việc sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Việc sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện theo khuyến cáo tại bảng sau:

Bảng 5. Lựa chọn sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 theo khu vực, đối tượng và hoạt động chuyên môn

| Khu vực | Đối tượng sử dụng | Hoạt động chuyên môn | Cấp độ bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |
| Phòng khám sàng lọc | Nhân viên y tế | Tư vấn, khám thực thể bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp. | Cấp độ 3 trở lên |
|  | Nhân viên y tế | Tư vấn, khám thực thể bệnh nhân có triệu chứng hô hấp. | Cấp độ 4 |
|  | Nhân viên vệ sinh | Sau và giữa các cuộc tư vấn, khám thực thể với bệnh nhân có triệu chứng hô hấp. | Cấp độ 3 trở lên |
|  | Nhân viên y tế | Sàng lọc sơ bộ không tiếp xúc trực tiếp | Cấp độ 2 |
| Khoa cấp cứu khi chưa khai thác được yếu tố nguy cơ nhiễm Covid-19 | Nhân viên y tế | Thực hiện các thủ thuật có thể tạo khí dung hoặc phẫu thuật | Cấp độ 4 |
|  | Nhân viên y tế | Mọi hoạt động | Cấp độ 3 |
| Khu vực cách ly | Nhân viên y tế | Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân và không có nguy cơ tạo hạt khí dung. | Cấp độ 3 trở lên |
|  |  | Thực hiện các thủ thuật có thể tạo khí dung hoặc phẫu thuật | Cấp độ 4 |
|  | Nhân viên vệ sinh | Vào phòng của bệnh nhân | Cấp độ 3 trở lên |
| Phòng xét nghiệm mẫu dịch đường hô hấp nghi ngờ, mẫu BN mắc covid 19 | Nhân viên y tế | Mọi hoạt động | Cấp độ 4 |
| Vận chuyển người bệnh mắc Covid 19 | Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế. | Mọi hoạt động | Cấp độ 3 trở lên |
| Các khu vực khác bệnh nhân đi qua trong khu vực cách ly | Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế. | Bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến việc tiếp xúc với bệnh nhân. | Cấp độ 3 |
| Khoa chống nhiễm khuẩn | Nhân viên xử lý chất thải tại bệnh viện | Thu gom và xử lý chất thải tại bệnh viện | Cấp độ 3 trở lên |
| Khu xử lý, bảo quản thi hài | Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế. | Mọi hoạt động | Cấp độ 4 |
| 8.2. Tại cộng đồng |
| Nhà ở trong trường hợp có bệnh nhân hô hấp | Nhân viên y tế | Cung cấp chăm sóc hoặc hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân hô hấp tại nhà | Cấp độ 2 |
| 8.3. Tại khu vực nhập cảnh |
| Khu hành chính | Tất cả nhân viên | Mọi hoạt động | Cấp độ 1-2 (Khi cần tiếp xúc gần) |
| Khu vực sàng lọc | Nhân viên | Sàng lọc đầu tiên (đo nhiệt độ) không tiếp xúc trực tiếp | Cấp độ 1-2 |
|  | Nhân viên | Nhân viên sàng lọc lần thứ hai (phỏng vấn hành khách có triệu chứng bệnh hô hấp hoặc có lịch sử du lịch đến vùng dịch). | Cấp độ 2 |
|  | Nhân viên vệ sinh | Làm sạch khu vực nơi hành khách bị sốt đang được sàng lọc. | Cấp độ 2 |
| Khu vực cách ly tạm thời (trong khu vực nhập cảnh) | Nhân viên | Vào khu vực cách ly, nhưng không cung cấp hỗ trợ trực tiếp | Cấp độ 2 |
|  | Nhân viên, Nhân viên y tế | Hỗ trợ hành khách được vận chuyển đến cơ sở chăm sóc sức khỏe. | Cấp độ 2 |
|  | Nhân viên vệ sinh | Vệ sinh khu vực cách ly | Cấp độ 2 |
| Xe cứu thương hoặc xe trung chuyển | Nhân viên y tế | Vận chuyển người nghi ngờ đến cơ sở chăm sóc sức khỏe | Cấp độ 3 |
|  | Lái xe | Chỉ tham gia vào việc lái xe cho người nghi ngờ mắc bệnh và khoang lái xe được tách ra khỏi khoang bệnh nhân. | Cấp độ 2 |
|  |  | Hỗ trợ đưa lên hoặc xuống người nghi ngờ mắc bệnh covid 19 | Cấp độ 3 |
|  | Nhân viên vệ sinh | Vệ sinh sau và giữa vận chuyển người nghi ngờ mắc bệnh covid 19 đến cơ sở chăm sóc sức khỏe. | Cấp độ 2 |
| 8.4. Tại khu vực cách ly tập trung người nghi nhiễm covid 19 |
| Trạm gác | Lực luợng công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế | Bảo vệ vòng ngoài | Cấp độ 1-2 (Khi cần tiếp xúc gần) |
| Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển | Nhân viên y tế, lực lượng vũ trang | Khử khuẩn phương tiện vận chuyển | Cấp độ 1-2 |
| Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly | Nhân viên y tế | Kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được cách ly khi được tiếp nhận | Cấp độ 2 |
| Phòng cách ly tạm thời | Nhân viên y tế | Theo dõi sức khỏe người có triệu chứng nghi ngờ mắc | Cấp độ 2 |
| 8.5. Đội phản ứng nhanh |
| Bất cứ nơi nào | Nhân viên đáp ứng nhanh | Tất cả các hoạt động tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đã nhiễm hợp nghi nhiễm | Cấp độ 3 trở lên |
| 8.6. Tại khu vực lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |
| Các phòng lấy mẫu xét nghiệm lưu động | Kỹ thuật viên, nhân viên y tế | Thao tác lấy các mẫu hô hấp | Cấp độ 4 |
|  | Kỹ thuật viên, nhân viên y tế | Bảo quản, vận chuyển mẫu | Cấp độ 2 |
| Các phòng lấy mẫu, xử lý mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế khác (các trung tâm CDC, các Viện nghiên cứu ...) | Kỹ thuật viên, nhân viên y tế | Thao tác lấy các mẫu hô hấp, thực hành xét nghiệm mẫu nghi ngờ, mẫu BN mắc Covid 19 | Cấp độ 4 |

9. Bao gói và ghi nhãn

9.1. Bao gói

Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất6, bộ trang phục sử dụng trong phòng mổ hoặc khu vực cần thiết (theo chỉ định chuyên môn) phải đóng gói tiệt trùng.

9.2. Ghi nhãn

- Theo quy định tại Nghị định số 43/2017 ngày 14/4/2017 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Nhà sản xuất phải ghi rõ những thông tin sau trên tem nhãn chính (hoặc phụ) của sản phẩm:

a. Tiêu chuẩn áp dụng.

b. Phân loại cấp độ (được quy định tại Bảng 2)

c. Cỡ theo chiều cao hoặc cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (ví dụ: S, M, L, XL,...)

d. Ký hiệu "chống lại nguy cơ sinh học"